旋片泵的维修知识

旋片式真空泵的常见故障，有以下几类：

①真空度降低；

②泵不能正常运转，甚至“卡死”；

③在运转中，有较大的噪音、杂音；

④泵体密封不好—漏油；

⑤在启动时，大量喷油滴、油雾，污染环境；

⑥启动困难。

下表列出了旋片式机械泵真空常见故障、产生原因和解决方法。

一、真空度低

原因及解决方法：

1 .油量不足（换油）

2 .油脏或乳化（换油）

3 .泵油牌号不符或混油，夏季使用黏度过小的油（换油）

4 .漏气（检查轴封、排气阀、端盖、进气口等部位的密封情况，并修换密封圈）

5.配合间隙过大( 或有磨损和划痕)（检查泵腔、转子、旋片、端盖板之间的配合间隙，清除杂物、杂质，按精度要求修磨）

6 .油路不通,泵腔内没有保持适当的油量（调节油路的进油量, 清洗时用高压空气吹通油孔,把沉积物清洗干净）

7 .泵运转中温升太高,使泵油浓度变稀，密封性变差，油蒸气压增大（通冷却水降温, 检查配合间隙按精度要求进行修理）

8 .泵中隔板压入时过盈量过大,使泵腔鼓起变形，漏气（修整泵腔或换泵、报废）

9 .排气阀片损坏密封不好（修换阀片）

10 .装配不当,端盖板螺钉松紧不一,转子轴心位移（重新装配）

11 .旋片活动不好（修磨转子和旋片的配合,调换弹簧）

12 .被抽气体温度过高（热气体被抽入泵之前加冷却装置）

13 .进气管内的过滤网被堵（取出进气口过滤网清洗干净烘干后再装好）

14 .气镇阀垫圈损坏或没拧紧 加油到油标中心（换垫圈,拧紧气镇阀）

二、电动机超负荷运转, 甚至转不动, 发生“ 卡死”现象

原因及解决方法

1 .弹簧损坏,使旋片受力不均匀（换弹簧）

2 .装配不当,使某局部受力(重新装配)

3.由于过滤网损坏，外部污物如金属屑、颗粒等落入泵腔内(拆泵检查、清洗、装好过滤网)

4 .端面间隙过小，泵温升过高(修磨转子旋片，调整间隙)

5 .泵油变质或结垢，油黏度不恰当(换油)

6 .转子损坏(重配新件)

7 .轴和轴套配合过紧，缺油润滑(强油路润滑)

8 .中间气道不畅通(清理中间气道或换用薄一点的橡皮垫)

9 .轴中十字接头损坏(修换转子轴或十字接头)

三、泵在运转中有杂声噪音

原因及解决方法：

1.弹簧断,运转中发出旋片的冲击声（换弹簧）

2 .装配不当，零件松动，致使运转声音不正常（重新装配）

3 .泵腔内有脏物，零件有毛刺或变形，运转发生障碍（拆洗、检查、修磨）

4 .泵腔内油的润滑不良（疏通和调节油路）

5 .泵腔内的有害空间太大（属泵本身的毛病，可将中隔板偏移几厘米以减小有害空间）

6 .电机故障（换修电机）

四、漏油

原因：

1 .轴承、端盖、油窗、放油孔、油箱等部位的密封件损坏或者没有压平压紧

2 .箱体有漏孔

解决方法：

调换新密封件；装配时注意位置正确，螺钉拧紧，并使压力均匀适当堵漏

五、喷油

1 .油量过多（放出多余油量）

2 .突然暴露大气（开泵时应注意断续启动电机。因系统损坏而暴露大气，应注意关闭低真空阀或夹上夹子）

3 .泵原设计油箱较小（在排气口增设油气分离装置，并在排气口接上橡皮管引离工作场地）

4 .泵转子反转（重接电源，换向）

六、启动困难

原因及解决方法：

1 .油温过低（给油加温到15℃以上保证工作场地室温在15℃以上）

2 .泵内润滑不良（调节油路增强润滑）

3 .油已变质或混入某种扩散泵油（换适当的机械泵油）

4 .停泵时泵腔内未放入大气，大量泵油进入泵腔（停泵时要注意放气，检查压差阀是否正常工作）

5 .电机断一相电源(此时电机无声)（检修电源）

七、泵不抽气

原因及解决方法：

1.泵连轴器损坏或皮带轮键损坏，致使转子不转（更换连轴器或键）

2.双级泵转子十字接头损坏，高真空级转子不转（更换）

3.泵进气口阀门未开（打开阀门）

4.排气阀片损坏破碎（更换排气阀片）